渝（高新）环准〔2026〕28号
重庆中宇建设工程质量检测有限公司：

你单位报送的重庆中宇建设工程质量检测有限公司射线检测试验室项目（项目代码：2509-500356-07-02-868285）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下。

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆宏伟环保工程有限公司（社会信用代码：915001126912004062）编制的该项目环境影响报告表结论及其提出的辐射安全防护、环境污染防治等措施，从辐射安全防护与环境保护角度，该项目建设可行。

二、该项目库房等位于重庆高新区白市驿镇海龙村97号，现场探伤为全国范围内的项目。建设单位租赁中国电建集团重庆工程有限公司（以下简称工程公司）生产基地现有建筑，总建筑面积约90m2，设置1间放射源存放库房（以下称储源库）和1间X射线探伤室（以下称探伤室）以及配套操作室、洗片室等。。项目放射源共5枚，其中4枚192Ir源（活度3.7×1012Bq）和1枚75Se源（活度3.7×1012Bq），均为II类放射源，γ源探伤机（含γ源）不使用时，暂存在储源库内。探伤室开展固定式探伤工作（只使用定向探伤机），主要用于对工程公司焊接培训工件进行无损检测。现有X射线探伤机共5台，包括1台XXGHZ-2505型周向便携式探伤机（250kV、5mA）、1台XXG-2505A型定向便携式探伤机（250kV、5mA）、1台XXG-3005A型定向便携式探伤机（300kV、5mA）、2台XXG-2505型定向便携式探伤机（ 250kV、5mA），均为II类射线装置。探伤作业场所为全国范围内。项目总投资约50万元，其中环保投资约35万元。

三、你单位应严格遵守国家有关标准要求，有效控制项目对环境的电离辐射影响，确保附加给辐射工作人员、公众的年有效剂量分别控制在5mSv、0.1mSv以内，周剂量分别控制在100μSv/、5μSv以内；探伤室四周屏蔽体外30cm处周围剂量当量率≤2.5μSv/h，顶棚屏蔽体外30cm处周围剂量当量率≤100μSv/h；储源库地坑盖板正上方0.5m处的最大剂量率不超过20μSv/h，屏蔽体外表面0.3m 处的最大剂量率不超过2.5μSv/h；源容器外表面5cm处周围剂量当量率应不超过0.5mSv/h，100cm处应不超过0.02mSv/h；现场探伤控制区边界剂量率控制在15μSv/h以内，监督区边界剂量率控制在2.5μSv/h。
四、在项目设计、建设和运行过程中，应认真落实环境影响评价文件提出的各项辐射安全防护、放射性污染防治等环境保护措施，重点做好以下工作，以确保环境安全。

（一）严格落实X射线探伤辐射安全与防护措施。按有关规定加强对无损检测活动进行管理与控制，划定控制区和监督区，配置辐射监测仪器和个人剂量报警仪，设置电离辐射警示标志、警告牌、警戒线和警示设备（声光报警灯，扩音器等），安装联锁装置、紧急停止按钮、工作指示灯等防止误操作。探伤室安装实体屏蔽、固定式场所辐射探测报警装置、视频监控系统等，避免工作人员和公众受到意外照射的安全措施。

（二）严格落实γ源探伤辐射安全与防护措施。落实安全锁、连锁装置等多层级安全联锁，每台探伤机已配置1个安全监控装置。加强储源库辐射安全管理，设置双道防盗门，设置电离辐射警告标志牌，配置辐射监测仪器和个人剂量报警仪，加强放射源的出入库管理。落实放射源在运输、临时贮存和现场探伤辐射安全与防护措施。

（三）建立完善辐射安全责任制，落实辐射工作相关人员及其岗位职责，完善安全操作规程、辐射监测制度和设备维护保养制度等辐射安全防护管理规章制度及辐射事故应急方案，使其具备针对性、有效性和可操作性。

（四）严格落实非放射性污染物污染防治措施。运营期生活污水依托工程公司生产基地现有生化池和探伤现场生活污水处理设施处理。生活垃圾交环卫部门处置，报废X射线探伤机去功能化后按要求处置，曝光废胶片、废定影液、废显影液、清洗废液、存档到期的胶片等危险废物交由有危废处理资质的单位收集处置，废旧放射源和报废γ源探伤机交由厂家回收处置。

五、建设项目应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

六、项目投入运行前，应依据有关规定申请辐射安全许可证，不得无证运行或不按证运行。

七、项目竣工后，应按照有关规定开展竣工环境保护验收。
八、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。
九、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。
十、本项目由重庆高新区生态环境局负责生态环境保护日常监督管理工作，由重庆高新区综合执法局负责违法行为的查处。

（此页无正文）

重庆高新区生态环境局
 2026年6月2日  
— 1 — 
— 1 — 

