渝（高新）环准〔2024〕112号

重庆大学附属肿瘤医院：

你单位报送的重庆大学附属肿瘤医院科学城院区建设项目（一期）质子重离子治疗中心（项目代码：2020-500356-84-01-150428）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规的有关规定，原则同意重庆宏伟环保工程有限公司（社会信用代码：9915001126912004062）编制的该项目环境影响报告书结论及其提出的辐射安全防护、污染防治等环境保护措施，从辐射防护与环境保护角度，该项目建设可行。

二、项目位于重庆高新区金凤镇西永组团Ad01-1/04地块重庆大学附属肿瘤医院科学城院区（一期）内，建设重离子治疗中心和质子治疗中心，开展肿瘤放射治疗工作，总建筑面积约17030m2，总投资100000万元，其中环保投资6950万元，占总投资的6.95%。

（一）重离子治疗中心位于医院综合楼西端地下（-3F～-1F）和地上（1F～2F），建筑面积约11430m2，设置重离子治疗系统辐射工作场所（加速器大厅、高能线爬升段区、4间治疗室）及配套用房，配置1套重离子治疗系统（可提供多种离子，碳离子模式可提供40～430MeV/u的碳离子束（12C6+），最大束流强度为0.14nA，质子模式可提供40～230MeV质子束（H+），最大束流强度为0.53nA，Ⅰ类射线装置），系统各治疗室均集成图像引导系统（X射线管和平板探测器）用于定位，并配置4台滑轨CT精准定位（Ⅲ类射线装置）。

（二）质子治疗中心位于医院综合楼南端地下（-3F～-1F），建筑面积约5600m2，包括质子治疗系统辐射工作场所（设备层、治疗层、维护层）及配套用房，配置1套集成化单室质子治疗系统（质子束（H+）最高能量为230MeV，最大束流强度为3.0nA，Ⅰ类射线装置），系统内集成2个定位X射线管用于定位，治疗层配置1台滑轨CT（Ⅲ类射线装置）。

三、你单位应严格遵守国家有关标准要求，有效控制项目对环境的辐射影响，确保满足以下要求。

（一）附加给辐射工作人员、公众的年有效剂量约束值分别控制在5mSv、0.1mSv内；

（二）严格执行《报告书》提出的质子治疗机房、重离子治疗系统（包括重离子加速大厅、高能线爬升区、治疗室1~4室）屏蔽体外各关注点剂量率控制水平。

四、在项目设计、建设和运行过程中，应认真落实环境影响评价文件提出的各项辐射防护安全、放射性污染防治等环境保护措施，重点做好以下工作，以确保辐射环境安全。

（一）严格落实辐射安全管理制度

建设单位应设置辐射安全与环境保护管理机构，明确组成与职责，制订辐射安全与防护管理制度、安全与防护措施要求、安全巡检流程、安全操作规程、辐射事故处置措施与应急预案等，配置符合要求的辐射工作人员，组织工作人员参加相对应的辐射安全防护培训考核并按要求考试合格上岗，以具备满足从事辐射活动的能力。项目辐射工作场所不再运行及服务期满后，应按相关规定、程序和要求开展退役工作，开展污染调查，放射性部件满足清洁解控要求的作为非放射性废物处理或回收利用，不满足清洁解控要求的送有资质单位收贮。

（二）严格落实辐射防护与安全措施

辐射工作场所应严格分区管理，划定控制区、监督区，屏蔽防护应满足辐射防护安全要求，并符合最优化原则。按有关规定对放射诊疗进行管理与控制，设置防护门、安全联锁系统、电离辐射警示标志等，落实防止误操作、避免工作人员和公众受意外照射的安全措施。采取有效措施，防止设施设备运行故障，强化风险防范管理，做好放射性物品的安全保卫工作。

（三）严格落实环境污染防治措施

1.项目运营期正常工况下无放射性废水产生，人员生活污水经医院污水处理站处理后排入市政污水管网。设备检修或发生冷却水泄漏事故时产生放射性废水需达到国家规定的排放标准后方能进入医院污水处理站。

2.严格落实放射性废气污染防治措施。项目放射性废气主要为质子重离子治疗系统运行过程中由于束流损失产生的次级粒子致空气活化产生感生放射性废气，废气经管道引至医疗综合楼11F楼顶、重离子治疗中心2F屋顶排放。项目废气排放所致周围公众总受照剂量远低于剂量约束值（0.1mSv/a）。

3.严格落实放射性固体废物污染防治措施。项目运营期固体废物包括放射性废物、一般工业固体废物及生活垃圾。放射性废物主要包括废活化部件、废离子交换树脂、废滤芯，暂存于放废间内贮存衰变一定时间，满足清洁解控水平（豁免的活度）的按一般工业固废处理，不满足解控水平的委托有资质单位收贮，报废射线装置（Ⅲ类）按照要求对其装置内的X射线管进行拆解和去功能化后交有资质单位回收。生活垃圾交由环卫部门统一处理。

五、建设项目应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、项目投入运行前，你单位应按照有关规定重新办理辐射安全许可证，不得无证运行或不按证运行。

八、项目竣工后，你单位应按照有关规定开展竣工环境保护自主验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

九、本项目应接受生态环境部西南核与辐射安全监督站、重庆市辐射环境监督管理站和重庆高新区生态环境局日常监督管理。

重庆高新区生态环境局

2024年10月11日