渝（高新）环准〔2025〕27号

强核医药科技（重庆）有限公司：

你单位报送的强核医药科技核药物研发生产项目（一期部分）（项目代码：2412-500356-04-02-748515）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下。

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规的有关规定，我局原则同意中辐环境科技有限公司（社会信用代码：91330000MA27U0414T）编制的该项目环境影响报告书结论及其提出的辐射安全防护、污染防治等环境保护措施，从辐射防护与环境保护角度，该项目建设可行。

二、项目位于重庆高新区巴福镇大田湾（高新区西彭组团Q7-3/05地块），利用重庆科学城高新产业发展有限公司中子科学基地2-2#核药厂房开展放射性药物的生产、使用、销售、研发实验及射线装置使用工作。项目总占地面积约2609m2，建筑面积约11735m2，主要建设射线装置使用场所3个和甲级、乙级非密封放射性物质工作场所各2个。

（一）射线装置使用场所

项目1#回旋加速器机房配备1台质子回旋加速器，属I类射线装置，最大能量为30MeV，最大束流强度750μA。项目建设PET/CT机房和SPECT/CT机房各1间，分别配置PET/CT、SPECT/CT各1台，均属III类射线装置，最大管电压均为100kV，最大管电流均为1mA。

（二）非密封放射性物质工作场所

项目甲级非密封放射性物质工作场所包括：①1#回旋加速器机房及药物生产场所，位于2-2#核药厂房1F，建设4条放射性药物生产线，主要生产工序包括制靶、打靶、分离、纯化、分装等，涉及生产、使用、销售18F、64Cu、103Pd、44Sc、89Zr、99mTc放射性药物及68Ge/68Ga发生器（由本项目生产的68Ge制备，不开展68Ge销售），每日最多生产5种核素（其中18F每日生产）。该场所放射性核素日等效最大操作量为2.56×1012Bq，年最大用量为2.14×1014Bq，年最大销售量为1.20×1014Bq。②药物生产及质检场所，位于2-2#核药厂房2F。药物生产区建设4条药物生产线，利用外购原液经标记、纯化、分装等工序获取放射性药物，涉及生产、使用、销售99mTc、68Ga、177Lu、211At、223Ra、225Ac放射性药物及68Ge/68Ga发生器（由外购的68Ge原液制备，不开展68Ge销售），每日最多生产1种α核素。质检区使用68Ga、18F、64Cu、103Pd、44Sc、89Zr、99mTc、177Lu、211At、223Ra、225Ac放射性药物及68Ge/68Ga发生器。药物生产及质检场所放射性核素日等效最大操作量为2.33×1011Bq，年最大用量为2.45×1014Bq，年最大销售量为1.48×1014Bq。

项目乙级非密封放射性物质工作场所包括：①研发实验场所，位于2-2#核药厂房3F，使用18F、64Cu、103Pd、44Sc、89Zr、99mTc、177Lu、211At、223Ra、225Ac、68Ga、67Cu、212Pb放射性药物及68Ge/68Ga发生器，每日操作放射性核素种类不超过4种。该场所放射性核素日等效最大操作量为3.70×109Bq，年最大用量为6.89×1012Bq。②动物细胞实验场所，位于2-2#核药厂房4F，使用18F、64Cu、89Zr、44Sc、68Ga、67Cu、99mTc、103Pd、177Lu、211At、223Ra、225Ac、212Pb，每日操作放射性核素种类不超过4种。该场所放射性核素日等效最大操作量为9.59×108Bq，年最大用量为6.74×1010Bq。

（三）项目总投资约30000万元，其中环保投资465万元，占总投资的1.55%。

三、你单位应严格遵守国家有关标准要求，有效控制项目对环境的辐射影响。

（一）项目附加给辐射工作人员、公众的年有效剂量应分别控制在5mSv、0.1mSv以内。

（二）控制区外人员可达处、各控制区内用房防护门、观察窗、墙壁、顶棚、地板外表面30cm处的周围剂量当量率应小于2.5μSv/h，如屏蔽墙外的房间为人员偶尔居留（人员居留因子＜1/2）的设备间等区域，其周围剂量当量率应小于10μSv/h。工作箱、手套箱、注射窗等外表面30cm处人员操作位周围剂量当量率应小于2.5μSv/h，工作箱、手套箱等柜体外表面5cm处周围剂量当量率应不大于25µSv/h；放射性固体废物收集桶、放射性废液衰变处理设施、暴露污水管网等致人员可接近处周围剂量当量率应小于2.5μSv/h。

（三）对于工作台、设备、墙壁、地面，其控制区α（极毒性）≤4Bq/cm2、 β≤4×10Bq/cm2，监督区α（极毒性）≤4×10-1Bq/cm2、β≤4Bq/cm2；对于工作服、手套、工作鞋，其控制区/监督区α（极毒性）≤4×10-1Bq/cm2、β≤4Bq/cm2；对于手、皮肤、内衣、工作袜α（极毒性）≤4×10-2Bq/cm2、β≤4×10-1Bq/cm2；对于货包表面，β和γ发射体以及低毒性α发射体为4Bq/cm2，所有其他α发射体为0.4Bq/cm2。

四、在项目设计、建设和运行过程中，应认真落实环境影响评价文件提出的各项辐射防护安全、污染防治等环境保护措施，重点做好以下工作，以确保辐射环境安全。

（一）严格落实辐射安全管理制度。你单位设立专门的辐射安全与环境保护管理机构，建立健全核与辐射安全管理各项规章制度，落实辐射安全相关人员岗位职责，制定有针对性和可操作性的辐射事故应急预案，以及各辐射工作场所的辐射环境监测计划。加强核安全文化宣传，提高工作人员核安全文化素养，做好辐射工作人员定期培训，提高操作熟练程度和规范性，最大程度降低受照剂量，避免辐射事故的发生。

（二）严格落实辐射防护与安全措施。加强屏蔽防护设计，屏蔽防护能力应满足辐射防护安全要求，并符合最优化原则，且所有进出风口、穿墙管道等处应采取相应的防射线泄漏措施。辐射工作场所应严格分区管理，划定控制区、监督区，实行辐射安全分区管理，并采取相应的防护安全措施。控制区设置屏蔽墙、防护门等实体边界，设置电离辐射警告标志及标明控制区标识，落实门禁、安全联锁系统、紧急停机按钮、辐射监测系统等各项辐射安全防护措施，避免工作人员和公众受意外照射。采取有效措施，防止设施设备运行故障，强化风险防范管理，做好放射性物品的安全保卫工作。制定完善的事故防范与应急措施并加强应急演练，如发生放射性核素失控导致人员超剂量照射，第一时间向单位辐射事故应急小组及生态环境部门、公安等部门报告。

（三）严格落实放射性“三废”环境污染防治措施。落实放射性废气的治理措施，非密封放射性物质工作场所气流组织遵循自低活度区向高活度区的流向设计，放射性废气经净化、过滤后排放，并配备防护用品、移动式气溶胶取样监测、表面污染监测等设备以及去污措施，确保气载流出物的排放所致周围公众年剂量值满足本项目公众年剂量约束值。对放射性废液进行分类暂存和处理，经衰变满足要求后排入中子科学基地污水处理站，后经市政污水管网进入园区污水处理厂。对放射性固体废物进行分类暂存，经衰变达到规定时间并监测满足清洁解控水平后分类处置。强化放射性同位素药物及放射性废物管控，严格落实《放射性物品安全运输规程》等相关法律法规要求。

（四）严格落实非放射性“三废”环境污染防治措施。洗衣/洗鞋废水、动物实验笼具/仪器清洗废水、非放射性场所地面清洁废水、纯水制备产生的浓水等与生活污水一起排入中子科学基地污水处理站，后经市政污水管网进入园区污水处理厂。生产、研发和实验过程中产生的酸雾、挥发性有机废气、生物气溶胶以及动物饲养过程中产生的恶臭经活性炭吸附后排放。实验废液、废实验器材、废培养基、废紫外灯管、制靶废液、废滤芯、废活性炭等危险废物定期交有资质的单位处置，动物实验产生的废医用器具定期交有资质单位处置。废零件、纯水制备产生的废反渗透膜、未沾污化学品的废包装材料等一般工业固废分类收集后交回收单位处置，未注射药物的实验动物产生的粪便与收集有尿液的垫料经消毒、封闭包装后交有资质单位无害化处理。报废的PET/CT、SPECT/CT按照要求对X射线管进行拆解和去功能化后交回收单位处置。生活垃圾交环卫部门处理。

（五）项目辐射工作场所不再运行及服务期满后，你单位应按相关规定、程序和要求开展退役工作，在退役实施前开展污染调查、编制退役方案、制定退役目标，确保放射性废物得到安全妥善处理，并按照法律法规办理退役环保手续。

五、建设项目应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、项目投入运行前，应按有关规定向生态环境部申领辐射安全许可证，不得无证运行或不按证运行。在发生实际排污行为前，按规定向我局申领排污许可证（或登记备案），不得无证排污或不按证排污。

八、项目竣工后，你单位应按照有关规定开展竣工环境保护自主验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

九、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状况和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

十、项目按规定接受生态环境部西南核与辐射安全监督站、重庆市辐射环境监督管理站和重庆高新区生态环境局日常监督管理。

重庆高新区生态环境局

2025年5月28日