渝（高新）环准〔2026〕11号

中子科学（重庆）研究院有限公司：

你单位报送的高性能微型核电池自主研发与产业化建设项目（项目代码：2405-500356-04-05-113815）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下。

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规的有关规定，我局原则同意中辐环境科技有限公司（社会信用代码：91330000MA27U0414T）编制的该项目环境影响报告书结论及其提出的辐射安全防护、污染防治等环境保护措施，从辐射防护与环境保护角度，该项目建设可行。

二、项目位于重庆高新区巴福镇大田湾（高新区西彭组团Q7-3/05地块）中子科学基地1#楼，利用现有中子源厂房开展DT中子管充氘/氚实验和放射性核素电池的测试实验，项目建筑面积约550m2。拟在4F“中子科学研究院（重庆）科研平台建设二期项目”甲级非密封放射性物质工作场所扩建1间微源实验室，开展DT中子管充氘/氚实验，其余配套用房与二期配套甲级非密封放射性物质工作场所项目共用。拟在6F建设1处甲级非密封放射性物质工作场所，开展镅源和氚源电池测试实验，主要建设镅源加工预研区、备品备件区、封装工艺区、成品区、性能测试区、废气存储区、台账记录间、辐射检测区、洗消间、更衣室、缓冲间、淋浴间、技术间、预留区1、预留区2、预留区3以及-1F建设放射性废液暂存室2、放射性废物暂存室2等配套用房。

DT中子管充氘/氚实验，每年进行50次实验，每次使用10Ci氚，DT中子管充氘氚混合气实验与中子科学研究院（重庆）科研平台建设二期项目（配套甲级非密封放射性物质工作场所部分）不同时开展。镅源和氚源电池测试实验，每年进行10次镅源电池测试实验，每次使用38.4Ci镅，年使用量384Ci镅，每年进行10次氚源电池测试实验，每次使用20Ci氚，年使用量200Ci氚。
项目总投资约50000万元，其中环保投资800万元，占总投资的1.6%。
三、你单位应严格遵守国家有关标准要求，有效控制项目对环境的辐射影响。

（一）项目附加给辐射工作人员、公众的年有效剂量应分别控制在5mSv、0.1mSv以内。

（二）氚化铀屏蔽容器表面、氚靶屏蔽容器表面、分子筛铅废物桶表面、靶片吸氚装置、氚净化系统外表面30cm处周围剂量当量率均小于2.5μSv/h，库房、微源实验室、净化室、镅源加工预研区、封装工艺区、成品区外表面30cm处周围剂量当量率均小于2.5μSv/h。放射性固体废物收集桶、放射性废液衰变池等致人员可接近处周围剂量当量率应小于2.5μSv/h。
（三）对于工作台、设备、墙壁、地面，其控制区α（极毒性）≤4Bq/cm2、β≤4×10Bq/cm2，监督区α（极毒性）≤4×10-1Bq/cm2、β≤4Bq/cm2；对于工作服、手套、工作鞋，其控制区/监督区α（极毒性）≤4×10-1Bq/cm2、β≤4Bq/cm2；对于手、皮肤、内衣、工作袜α（极毒性）≤4×10-2Bq/cm2、β≤4×10-1Bq/cm2；对于货包表面，β和γ发射体以及低毒性α发射体为4Bq/cm2，所有其他α发射体为0.4Bq/cm2。
四、在项目设计、建设和运行过程中，应认真落实环境影响评价文件提出的各项辐射防护安全、污染防治等环境保护措施，重点做好以下工作，以确保辐射环境安全。

（一）严格落实辐射安全管理制度。你单位应设立专门的辐射安全与环境保护管理机构，建立健全核与辐射安全管理各项规章制度，落实辐射安全相关人员岗位职责，制定有针对性和可操作性的辐射事故应急预案，以及各辐射工作场所的辐射环境监测计划。加强核安全文化宣传，提高工作人员核安全文化素养，做好辐射工作人员定期培训，提高操作熟练程度和规范性，最大程度降低受照剂量，避免辐射事故的发生。

（二）严格落实辐射防护与安全措施。辐射工作场所应严格分区管理，划定控制区、监督区，屏蔽防护应满足辐射防护安全要求，并符合最优化原则。设置明显的电离辐射警告标志、中文警示说明和工作状态指示灯。落实人脸识别装置、电控锁、监控装置、辐射监测设备设施等各项辐射安全防护措施，避免工作人员和公众受意外照射的安全措施。采取有效措施，防止设施设备运行故障，强化风险防范管理，做好放射性物品的安全保卫工作。制定完善的事故防范与应急措施并加强应急演练，如发生放射性核素失控导致人员超剂量照射，第一时间向单位辐射事故应急小组及生态环境部门、公安等部门报告。
（三）严格落实放射性“三废”环境污染防治措施。落实放射性废气的治理措施，非密封放射性物质工作场所气流组织遵循自低活度区向高活度区的流向设计，放射性废气经净化、过滤后排放，并配备防护用品、表面污染监测等设备以及去污措施，确保气载流出物的排放所致周围公众年剂量值满足本项目公众年剂量约束值。对放射性废液进行分类暂存和处理，交由有放射性固体废物处置和贮存资质单位抽取外运固化处理，固化后作为放射性固体废物进行运输和处理。对放射性固体废物进行分类暂存，委托有放射性固体废物处置和贮存资质单位处理。强化放射性原料及放射性废物管控，严格落实《放射性物品安全运输规程》等相关法律法规要求。

（四）严格落实非放射性“三废”环境污染防治措施。辐射工作人员产生少量的生活污水经中子科学基地化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网。优先选用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，以达到控制噪声目的，项目厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应类别排放标准要求。项目运营期非放射性固体废物主要为生活垃圾和一般工业固废，生活垃圾由环卫部门统一处理，一般工业固废分类收集后交回收单位处理。
（五）项目辐射工作场所不再运行及服务期满后，你单位应按相关规定、程序和要求开展退役工作，在退役实施前开展污染调查、编制退役方案、制定退役目标，确保放射性废物得到安全妥善处理，并按照法律法规办理退役环保手续。

五、建设项目应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、项目投入运行前，应按有关规定向生态环境部重新申领辐射安全许可证，不得无证运行或不按证运行。在发生实际排污行为前，按规定向我局申领排污许可证（或登记备案），不得无证排污或不按证排污。

八、项目竣工后，你单位应按照有关规定开展竣工环境保护自主验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

九、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状况和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。
十、项目按规定接受生态环境部西南核与辐射安全监督站、重庆市辐射环境监督管理站和重庆高新区生态环境局日常监督管理。

重庆高新区生态环境局

   2026年3月20日 
— 1 — 
— 2 —

— 3 — 

